HCBB-2全自动智能型变比测量仪

目  录

1．产品简介---------------------------------------------------------------------------1

2．主要功能及特点------------------------------------------------------------------1

3．主要技术指标---------------------------------------------------------------------1

4．面板示意图------------------------------------------------------------------------1

5．操作方法---------------------------------------------------------------------------2

6．注意事项---------------------------------------------------------------------------5

7．装箱清单---------------------------------------------------------------------------5

8．其它---------------------------------------------------------------------------------5

一．产品简介

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我公司采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

二．主要功能及特点

1．自动测量接线组别。

2．自动进行组别变换。

3．自动切换相序。

4．自动切换量程。

5．自动校表。

6．输入标准变比后，能自动计算出相对误差。

7．一次测量完成，自动切断试验电压。

8．设置数据，测量结果自动保存，可查看以前数据。

9．测量有载变压器，只输入一次变比。

10. 可自动测量Y、D、Zn等各种联接组别的变压器。

三．主要技术指标

  - 变比测量范围：1-10000

2．组别：1-12点

3．精度：1-1000    0.2级          1000-10000    0.5级

4．电源：AC220V±10%，50Hz

5．使用环境温度：-5℃-40℃

6．使用环境湿度：<85%

7．体积：430×320×215mm3

8．重量：8kg

四．面板示意图

五．操作方法

1．联线：关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。

单变压器                               三相变压器

仪器             变压器                 仪器              变压器

A                  A                    A                 A

B                  X                    B                 B

C                 不接                  C                 C

a                   a                    a                 a

b                   x                    b                 b

c                 不接                   c                 c

变压器的中性点不接仪器，不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座另一端与交流220V电源相联。

注意：切勿将变压器的高低压接反！

  - 打开仪器的电源开关，稍后液晶屏上出现主菜单，如下图：

设置接线方法 设置标准变比 开始数据测量 查看历史数据

↑：选择 确认：执行

选中的菜单反向显示（黑底白字），此时可按“↑”键，选择功能菜单，按“确认”键执行相应功能。

注：按下按键，放开按键，为一次按键输入。

3．接法设置，进入接线方法设置后，液晶屏显示如下：

设置接线方法 接法：Yy 设置标准变比 开始数据测量 查看历史数据

↑：选择 确认：保存

此时按“↑”键选择接法，按“确认”键保存接法，返回主菜单。

4．设置标准变比，进入标准变比设置后，液晶屏显示如下：

设置接线方法 设置标准变比 变比=25.000 开始数据测量 查看历史数据

→：移位 ↑↓：增减 确认：保存

此时按“→”键选择数据位，选中的数据反向显示，按“↑”“↓”键修改数据。选中数字后，按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0。

选择小数点后，按“↑”“↓”键，小数点循环移动。如果变压器有档位，这里设定的标准变比，是中间档的标准变比。按“确认”键保存变比后，液晶屏显示如下：

设置接线方法 设置标准变比 调压比=0.00% 开始数据测量 查看历史数据

→：移位 ↑↓：增减 确认：保存

调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。如果变压器有档位，按实际值设定，反之，设定为0.00%。按“确认”键后，显示如下：

接法=Yy？ 变比=25.000?

→：否 确认：是 ↑↓：换档

屏幕上显示的变比值是本次测量需要的实际标准变比值，按“↑”“↓”键可以修改此值。每次修改的幅度=设置的标准变比×调压比。测量完成后，显示如下：

第3次 共3次 组别：12点 AB：25.008 0.03% BC：25.010 0.04% CA：25.000 0.00%

↑：翻页 →：打印 确认：返回

每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存30个数据，超过30秒后，本次数据存入第30次，第一次数据清除，即先进先出。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。第二行为组别。第三行左边为AB相的变比，第三行右边为AB相的相对误差，依此类推。如果测单相变压器，只有前三行显示。如果实测变比的相对误差大于10%，显示“>10%”，如果实测变比的相对误差小于-10%，显示“<-10%”。

按“↑”键，查看数据。按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。按“确认”键，返回主菜单。

5、Zn型联接是D型的一种特殊情况，例如测量时可将Zn/Y选用Δ/Y实验，Zn/d选用D/d实验。

六．注意事项

1．保险1为2A，保险2为0.5A。如果测试线短路，高低压接反，会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，在显示“正在测量，请等待！”后停住。请关机，更换相同容量的保险，重测。

2．连线要保持接触良好。仪器应良好接地！

3．仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

4．仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键，或者关掉电源，再重新操作。

5．显示器没有字符显示，或颜色很淡，请调节亮度电位器至合适位置。

亮度电位器是多圈电位器，有10圈！

6．仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

7．通讯口调试时使用。

七．装箱清单

1．220V电源线               1根

2．专用测试线                1套

3．使用说明书                1份

4．产品合格证                1份

5．检验报告                  1份

6．保修卡                    1份

7．装箱清单                  1份