HCZK-B型变压器绕组变形测试仪

目    录

一、主要技术指标	2

二、仪器面板和接线介绍	2

三、操作通则	3

四、阻抗计算公式	11

五、常见故障及解决方法	13

HCZK-B型变压器绕组变形测试仪，主要适用于35KV及以上电力主变压器（单相或三相）出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。

该仪器采用单相220V低压电源，分别对主变压器的AB、BC、CA高压绕组自动施加电流，同步采集数据并换算出额定阻抗百分数。本仪器具有大屏幕液晶显示，全中文菜单式操作提示，操作简便；具有打印、储存功能；接线简单、测试准确、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。

# 一、主要技术指标

- 电压测量范围：5---400V；   测量精度：0.2级

- 电流测量范围：0.1---20A；  测量精度：0.2级

# 二、仪器面板和接线介绍

外（电源）内

外部交流输入

UA

UB

UC

IA

IB

IC

电源输出开关

开 关

电源

U盘

打印机

显示器

控制

输入

对比度

电源：供电电源AC220V

开关：打开或关闭仪器

U盘：连接U盘可以将仪器测试数据拷贝到U盘

控制输入：包括参数输入键和仪器状态控制

对比度：调节显示器亮度

外（电源）内：选择测试时的电源输出方式（内部电源AC220V或AC20V）

电源输出开关：测试电源的总输出开关，在确定仪器接线全部正确即将测试时将电源输出开关合上，仪器才能输出

外部交流输入：需要使用外部输入电源时，连接外部调压器

仪器接线

UA

UB

UC

IC

IB

IA

HCZK-B变压器绕组变形测试仪

a

A

b

c

B

C

N

交流输入

武汉华超电子仪器设备有限公司

三相变压器试品

图A

HCZK-B变压器绕组变形测试仪

A

a

b

N

单相变压器试品

IC

IB

IA

UB

UA

UC

交流输入

图B

单相变压器的接线如图B

三相两绕组变压器的接线如图A

三相三绕组变压器的接线与选择测量位置一致。测量位置选择高-低，则测试线接高压端，低压短路，其他开路；选择高-中，则测试线接高压端，中压短路，其他开路；选择中-低，则测试线接中压端，低压短路，其他开路。

短路线截面积不得小于10平方毫米，且接触良好，否则影响测试数据的精度。

使用仪器的单相法做三相变压器时，输入参数要输入额定容量的1/3。

# 三、操作通则

1、开机显示如下界面: （界面一）

变压器绕组变形测试仪

界面一

2、按设置或ENT键进入如下界面：（界面二）

设置 试品编号：123456 额定容量：5000 kVA 额定电压：110.00 kV 铭牌阻抗：18.00 % 分接位置：01 测量位置：高—低 选择 修改 ENT测量 温度

界面二

3、输入参数：箭头上、下键选择行， 左键向左删除数字，数字键输入数字，参数输入完毕，按ENT键进入如下界面：（界面三）

界面三 测量 三相 单相 零序阻抗 提示： 选择，ENT确认，ESC退出

备注：额定容量：变压器的容量。

额定电压: 一般指变压器有载开关的首档、额定档、尾档的电压值。

铭牌阻抗：变压器铭牌上的阻抗百分数。测试时必须保证输入的额定电压与铭牌阻抗    的值，及变压器有载开关的位置一致。

4、如果需要试品温度参与计算，则在界面二的基础上，先将参数输入，输入好参数后，按向右箭头进入温度设置界面：（界面四）

温度校正设置 温度校正：否 测量温度：20.0℃ 绕组材料：铜 提示： 选择 修改 ENT测量

按“   ”键可以更改温度校正为“是”；测量温度如果为正温度，则可以直接输入温度，如果为负温度，则按“设置”键，出现“—”再输入温度。

设置好温度后按ENT键，即可进入测量界面（界面三）。

5、选择测量单相或三相变压器。

例如：单相测量操作如下：

- 按照仪器接线中的图B将仪器与变压器接好线后，在界面三用箭头键选择单相方式，按ENT键进入如下界面：（界面五）

单相 UNA： INA： PAN： Frq: ZK%: △ZK%: ZK: LA: 提示：ENT启动, ESC退出

界面五

- 按ENT键启动测量, 数据达到预定值后，按ENT键暂停试验数据被锁定。

- 打印，数据锁定后，按打印键(或测试数据达到预定值后,直接按打印机)打印机打印出试验报告如下:

试验人员： 试验地点： 试验日期： 试品编号： 测试报告 额定容量Sn：30 kVA 额定电压Un：10.00 kV 铭牌阻抗Zk%: 4.01% 分接位置：01 测量位置：高—低 测量接线：单相 施加电流IAN：0.000A 测量电压UAN：0.03V 有功功率PAN：0.000W 测量阻抗Zk:+I 测量阻抗Z k %：+I % 阻抗误差△Z k %：+I % 测量电感LAN:Na mH 试验频率Frq :50.00Hz

- 如果想存储数据，请按ESC键退出，仪器就进入以下界面（界面六） ，按ENT存储，就将测试数据存储到仪器中了。存储完成后，下方会提示：

存储    OK。

单相 UAN：XX.XX V IAN：XX.XX A PAN：XX.XX W Frq: 50.00 HZ ZK%: XX.XX % △ZK%:XX.XX % ZK:XXX LA: XXX.X mH 提示：ENT存储, ESC退出

界面六

- 若想将测试数据存到U盘，可在上一步中，按ENT存储之前，将U盘插入优盘口，之后，按ENT存储即可。或者连续按两次ESC键，从测试界面退出到设置界面，按键盘的显示键，仪器就进入到显示界面：（界面七）

测量记录 7 ： XXX-1 3 ： XXX-1 6 ： XXX-1 2 ： XXX-1 5： XXX-1 1： XXX-1 4： XXX-1 0 ： XXX-1 提示：↑↓选择, ENT确认, ESC退出

界面七

- 按ENT键显示当前测试的数据，单相测试数据分两屏显示，显示界面如下（界面八，九），按↑↓键翻页，可以查看两屏数据。根据提示按ENT键存入U盘。按ESC退出，再从新测试新的变压器。

单相 记录号：7 试品编号：123456 额定容量：5000 kVA 额定电压：110.00 kV 名牌阻抗：18.00 % 分接位置：01 测量位置：高—低

提示：↑↓翻页, ESC退出 ,ENT存U盘

界面八

单相 记录号7 UAN：XX.XX V IAN：XX.XX A PAN：XX.XX W Frq: 50.00 HZ ZK%: XX.XX % △ZK%:XX.XX % ZK:XXX LA: XXX.X mH 提示：↑↓翻页 ESC退出 ENT存U盘

界面九

例如：三相变压器的测量操作如下：

- 按照仪器接线中的图A将仪器与变压器接好线后，在界面三用箭头键选择三相变压器接线方式，按ENT键进入如下界面：（界面十）

测量 三相 单相 零序阻抗 自动 手动 提示： 选择，ENT确认，ESC退出

界面十

- 按箭头键选择手动或自动模式，下面选择手动模式，按ENT键进入如下界面（界面十一）：

测量 三相 单相 零序阻抗 自动 手动 Y/△ Y/Y △/Y 提示： 选择，ENT确认，ESC退出

备注：根据变压器接线端的连接组别来选择界面十一相对应的接线方式。例如，测量三相三绕组变压器的中-低，中压为Y , 低压短路，不考虑低压连接方式，选择Y/△或Y/Y均可。

- 按箭头键选择变压器的接线方式，下面选择Y/△，按ENT键进入如下界面（界面十二）：

AB BC AC 计算 三相手动 提示： 选择，ENT确认，ESC退出

界面十二

- 按箭头键选择施加电流AB、BC或AC相，下面选择AB相，按ENT键进入如下界面（界面十三）：

AB BC AC 计算 三相手动 提示：ENT启动，ESC退出

界面十三

- 按ENT键启动测量，仪器进入如下界面（界面十四）：

AB BC AC 计算 三相手动 UAB： 0.00V IAB: 0.000A PAB: 0.00w FAB: 50.00HZ 提示： ENT停止，ESC退出

界面十四

- 测量AB相，按ENT键启动测量, 测试数据达到预定值后，按ENT键暂停AB相数据被锁定；

- 测量BC相：AB相测试完成后，按ESC键退出，按箭头左右键选择BC相等待测量，按ENT键启动测量，测试数据达到预定值后，按ENT键暂停BC相数据被锁定；

- 测量AC相: BC相测试完成后，按ESC键退出，按箭头左右键选择AC相等待测量，按ENT键启动测量，测试数据达到预定值后，按ENT键暂停AC相数据被锁定。

- 数据计算：待三相测量完成后，按ESC键退出，按箭头键选择计算，按ENT键显示计算数据如下（界面十五）：

三相手动 ZK%:xx.xx % △ZK%: xx.xx % ZKAX%: xx.xx % ZKAX: xx.xx ZKBY%: xx.xx % ZKBY: xx.xx ZKCZ%: xx.xx % ZKCZ: xx.xx LAX: xx.xx mH LBY: xx.xx mH LCZ: xx.xx mH 提示： ENT存储，ESC退出

界面十五

- 打印测试报告：数据测试完成后，按打印键打印机即可打印出试验数据报告，报告格式如下:

试验人员： 试验地点： 试验日期： 试品编号： 测试报告 额定容量Sn：30 kVA 额定电压Un：10.00 kV 铭牌阻抗Zk%: 4.01% 分接位置：01 测量位置：高—低 测量接线：三相 Y/△ 施加电流IAB：0.000A 施加电流IBC：0.000A 施加电流ICA：0.000A 测量电压UAB：0.03V 测量电压UBC：0.03V 测量电压UCA：0.03V 有功功率PAB：0.000W 有功功率PBC：0.000W 有功功率PAC：0.000W 测量阻抗ZkAX:NA 测量阻抗ZkAX%:NA % 阻抗误差△ ZkAX%:NA % 测量阻抗ZkBY:NA 测量阻抗ZkBY%:NA % 阻抗误差△ Zk BY%:NA % 测量阻抗ZkCZ:NA 测量阻抗ZkCZ%:NA % 阻抗误差△ ZkCZ%:NA % 测量阻抗ZK%:NA % 阻抗误差△ZK%:NA % 测量电感LAX:Na mH 测量电感LBY:Na mH 测量电感LCZ:Na mH 试验频率FAB :50.00Hz 试验频率FBC :50.00Hz 试验频率FAC :50.00Hz

- 如若数据要存储，按ENT存储，就将测试数据存储到仪器中了。

- 若想将测试数据存到U盘，可在上一步中，按ENT存储之前，将U盘插入U盘口，之后，按ENT存储即可。或者连续按两次ESC键，从测试界面退出到设置界面，按键盘的显示键，仪器就进入到显示界面：

测量记录 0 ： XXX-1 4 ： XXX-1 7 ： XXX-1 3 ： XXX-1 6： XXX-1 2 ： XXX-1 5： XXX-1 1 ： XXX-1 提示：↑↓选择, ENT确认 , ESC退出

界面十六

- 按ENT键显示当前测试的数据，三相测试数据分三屏显示，显示界面如下（界面十七），按↑↓键翻页，可以查看三屏数据。根据提示按ENT键存入U盘。按ESC退出，再从新测试新的变压器。

三相 Y/△ 记录号：0 试品编号：123456 额定容量：5000 kVA 额定电压：110.00 kV 铭牌阻抗：18.00 % 分接位置：01 测量位置：高—低

提示：↑↓翻页, ESC退出 ,ENT存U盘

界面十七

又例如：三相变压器的自动测量操作如下：

- 在界面十，用箭头键选择自动模式，按ENT键进入如下界面（界面十八）：

测量 三相 单相 零序阻抗 自动 手动 Y/△ Y/Y △/Y 提示： 选择，ENT确认，ESC退出

界面十八

- 按箭头键选择接线方式，下面选择Y/△，按ENT键进入如下界面：（界面十九）：

三相自动 提示： ENT启动，ESC退出

界面十九

- 按ENT键启动测量，仪器自动向AB、BC、AC相绕组依次施加电流测量，依次锁定3相的测量值，测量完成后，仪器自动计算出数据。

- 按打印键打印试验报告同三相手动试验报告。

- 存储的方法同三相手动测试。

# 四、阻抗计算公式

（一）单相变压器：以测量档额定容量为准计算

Y/△接线：ZK% = 31000×UKIK×SNUN2×100%

阻抗误差：△ZK% = （ZK′%—ZK%）÷ZK′%

式中：IK-----试验时短路电流（A）

UK-----试验时短路电压（V）

UN-----额定电压（试验时的档位额定线电压）（KV）

ZK%---低电压短路阻抗百分数

ZK'%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数

（二）三相变压器：

- Y/△、Y/Y接线：以额定容量为准计算

ZA% =12000×UABIACIBC+UACIABIBC−UBCIABIACIABIACIBC×SNUN2×100%

ZB% =12000×UABIACIBC+UBCIABIAC−UACIABIBCIABIACIBC×SNUN2×100%

ZC% =12000×UBCIACIAB+UACIABIBC−UABIBCIACIABIACIBC×SNUN2×100%

ZK%=ZA%+ZB%+ZC%3

阻抗误差：△ZK% = （ZK′%—ZK%）÷ZK′%

式中：IAB+IBC+ICA——试验时短路电流（A）;

UAB、UBC、UCA——试验时短路电压（V）

UN-----额定电压（试验时的档位电压）（KV）

SN——额定容量（KVA）

ZK%---低电压短路阻抗百分数

ZK'%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数

- △/Y接线：（将二次侧a、b、c短路）

⑴、当AZ-BX-CY联结组：以额定容量为准计算

ZAZ% =160×UACIABIBC−UABIBCIAC−UBCIABIAC2−4UABUBCIAC2IABIBCIABIBCIACUACIABIBC−UABIACIBC−UBCIABIAC×SNUN2

ZBX% =160×UABIACIBC−UBCIABIAC−UACIABIBC2−4UACUBCIAB2IACIBCIABIBCIACUABIACIBC−UBCIACIAB−UACIABIBC×SNUN2

ZCY% =160×UBCIABIAC−UABIBCIAC−UACIABIBC2−4UABUACIBC2IABIACIABIBCIACUBCIABIAC−UABIACIBC−UACIABIBC×SNUN2

⑵、当AY-BZ-CX联结组：  以额定容量为准计算

ZAY% =160×UBCIABIAC−UABIBCIAC−UACIABIBC2−4UABUACIBC2IABIACIABIBCIACUBCIABIAC−UABIACIBC−UACIABIBC×SNUN2

ZBZ% =160×UACIABIBC−UABIBCIAC−UBCIABIAC2−4UABUBCIAC2IABIBCIABIBCIACUACIABIBC−UABIACIBC−UBCIABIAC×SNUN2

ZCX% =160×UABIACIBC−UBCIABIAC−UACIABIBC2−4UACUBCIAB2IACIBCIABIBCIACUABIACIBC−UBCIACIAB−UACIABIBC×SNUN2

ZK%=ZA%+ZB%+ZC%3

阻抗误差：△ZK% = （ZK′%—ZK%）÷ZK′%

式中： IAB+IBC+ICA——试验时短路电流（A）;

UAB、UBC、UCA——试验时短路电压（V）

UN-----额定电压（试验时的档位电压）（KV）

SN——额定容量（KVA）

ZK%---低电压短路阻抗百分数

ZK'%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数

# 五、常见故障及解决方法

| 常 见 故 障 | 解 决 方 法 |
| --- | --- |
| 仪器开机无显示 | 1. 检查供电电源（AC220V）。 2. 检查电源保险是否有损坏。 3. 调节仪器面板“对比度”旋钮。 |
| 仪器测试时，无电压电流输出 | 1. 检查测试线是否连接完好。 2. 检查仪器面板的输出开关是否合上。 3. 检查仪器面板的内外电源转换开关是否选择正确。 |
| 仪器测试的阻抗误差偏大 | 1. 检查仪器输入的参数是否正确。 额定容量：变压器的容量。 额定电压: 一般指变压器有载开关的首档、额定档、尾档的电压值。 铭牌阻抗：变压器铭牌上的阻抗百分数。 2. 检查输入的额定电压与铭牌阻抗的值，及变压器有载开关的位置是否一致。 3. 检查短路侧的短路线是否接触良好（短路线要尽量的粗，一般选用25m㎡）。 4. 变压器测试时，要保证变压器的高压、中压、低压侧与其他设备的连接完全开路。 |
| 打印机不能打印 | 1. 检查打印机内是否装有打印纸。 2. 打印无文字时，检查打印纸是否装反。 |

六．运输、贮存

6.1运输

本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱，仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

仪器在日常使用中的运输，必须采取防震、防冲击措施。

6.2贮存

存放本仪器的库房环境温度为-10~50℃，相对湿度不大于95%，室内应无酸、碱及腐蚀性气体，且无强烈的机械冲击、振动。

七. 开箱及检查

开箱后，按附件及配件明细检查有无遗失、损坏。仪器外观应无明显变形或破损，接线端子无松动，开机后有显示，按钮可操作。

八. 附件及配件明细

8.1  主机                              1台

8.2  测试电缆                          1套

8.3  三芯电源线                        1根

8.4  保险管（10A）                     2个

8.5  打印纸                            2卷

8.6  使用说明书                        1本

8.7  检测报告                          1份

8.8  产品合格证                        1份

8.9  产品保修卡                        1份