一、概述

绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一，其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等，以保证变压器的安全运行。

直流电阻测试仪是专为直流电阻测量而设计的快速测试设备。该仪器采用单片机作为处理的核心，对整机进行控制，自动完成校验、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能，可测量各种类型变压器的直流电阻。

该仪器具有操作简单、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点，填补了我国电力变压器直阻测量仪器的空白。

二、性能特点

- 采用全新电源技术，输出电流大。

- 具有双通道测量及打印功能，可极大的节省时间，更适合绕组的常态和温升试验。

- 速度快，测量结果稳定可靠。

- 测试精度高，重复性好。

- 操作简单，携带方便，适合野外作业。

三、技术指标

- 输出电压：DC  20V

- 输出电流：5A、10A、20A

- 最小分辨率：0.1μΩ

- 量程：5A：1mΩ～5Ω

10A：1mΩ～2Ω

20A：1mΩ～1Ω

- 精度：0.2%

- 工作电源：AC220V±10%   (50±1)Hz

- 功率：600W

- 环境湿度：＜90%RH

- 外形尺寸：405 mm× 250 mm×405 mm

- 重量：16㎏

四、面板功能描述

AC220V

AC220V电源插座，自带开关及保险仓。

电流指示

～220V电源插座，自带开关及保险仓

测试过程中指示输出电流。测量结束，指示放电电流。

液晶屏

～220V电源插座，自带开关及保险仓

显示测试过程的状态及最终的测试数据，单位为mΩ。

接地柱

地线接线端子。

I+
++

I-+

为输出电流正端            为输出电流负端

V1+

V1-

为1通道电压正端          为1通道电压负端

V2+

V2-

为2通道电压正端          为2通道电压负端

打印机

微型面板式打印机，用于打印测试结果。

复位键

～220V电源插座，自带开关及保险仓

按下此键本机回到初始状态。

选择·打印键

选择输出电流；在测试结束并显示数值后，按下此键即可打印数据。

启动键

～220V电源插座，自带开关及保险仓

电流启动键，按此键可进入测试状态。测试过程中按下此键，可实现不断电连续测试，适用于有载变压器各分接的测试。

CH1·CH2键

～

若此键处于抬起状态，则使用1通道测量；按下此键，使用2通道测量。通过切换此键本机可同时对高低压绕组进行测量。

放电指示

～

绿色指示灯，指示仪器处于放电状态。

五、操作方法

1. 接好AC220V电源线，按接线图接好电流线（I+,I-）、电压线(V+,V-)。图二为单通道测量接线示意图，图三为双通道测量接线示意图，图四为助磁法接线示意图。

图（二）单通道接线示意图         图（三）双通道接线示意图

图（四） 助磁法接线示意图

在图（四）中，(a) 可测出Rac阻值，用双通道又可测出RAO阻值。

(b) 可测出Rab阻值，用双通道又可测出RBO阻值。

(c) 可测出Rbc阻值，用双通道又可测出RCO阻值。

注：助磁法适用于三芯五柱低压角接大容量变压器的直阻测量。

选择·打印

2.  打开电源开关，系统进入初始状态，按             键可循环选择所需要的供电电流。

5A：代表供电电流选择5A；

10A：代表供电电流选择10A；

20A：代表供电电流选择20A；

测量同一变压器同一电压等级的各项绕组时，应选择相同的电流进行测试，避免造成系统误差。一般来说变压器容量越大，绕组的电阻值越小，选择的测试电流应该越大。如量程允许，高压绕组测量选用5A或10A电流，低压绕组选用20A电流最佳。

3. 按          键后，仪器对绕组供电，测试过程开始：

启动

“电流指示”表头逐渐偏转，最后达到所选择的供电电流，显示屏顺序显示：

3 0 0 0 1

表示仪器自动校正零点；

3 0 0 0 2

判断是否充电完毕并进入稳流状态；

3 0 0 0 3

开始采集电压信号，并根据测试信号大小自动进行测程选档；

1 2 . 3 4

显示测量结果，测量结果为12.34mΩ；

当测量结果小于1 mΩ时，显示位数为五位；当测量结果大于1mΩ时，显示位数为四位。

测试过程中，显示屏如出现“10000”，表示仪器处于欠量程状态；如出现“20000”或“30002”静止不动且电流表指示未达到标称电流，表示仪器处于超量程状态。此时可按复位键重新选择电流档。

CH1•CH2

4. 双通道测量时，可按               键进行通道转换。测试过程中，按此键显示屏显示“C H---”,表示仪器开始另一通道测量。

5. 显示数据稳定后，若需打印数据，按住               键1～2秒打印机开始打印测量结果。R1表示CH1通道的测量结果；R2表示CH2通道的测量结果。

选择·打印

6. 对于有载调压变压器纵向测试，可一次供电完成。仪器程序设计允许在某一分接测完后，把开关倒至下一分接，然后按         键显示屏显示30002，仪器将进入下一分接测量。

启动

7. 对于无载调压变压器，某一分接测试完成后，需按          键使系统放电。放电完毕后方可倒换开关，然后按          键进行下次测量。

启动

复位

8. 测试完毕后，按        键，此时仪器停止对外供电，系统处于放电状态：

复位

①：“放电指示灯”亮；

②：放电音响报警；

③：“电流指示”表头逐渐回零。

以下三项表明系统放电已经结束：

①：“放电指示灯”灭；

②：放电音响报警；

③：“电流指示”表头逐渐回零。

9. 若要进行下一次的测量或关机，需待系统放电完毕才能进行。

注：测试过程中，断开直流供电回路可能对仪器产生严重损坏！

六、注意事项

- 使用仪器前，请仔细阅读本说明书。

- 仪器处于测试状态时，未经复位，不得关断电源。

仪器发生误动作，或错误启动等异常情况，应按          键终止测试过程，使系统初始化，重新测量。

复位

- 根据所测变压器阻值的大小选择适宜的量程。

- 测试无载调压绕组时，需待放电结束后，方可倒换开关。

- 在拆除测试线前，一定要等放电表头回零、放电指示灯熄灭、音响提示结束。

7． 仪器中虽有放电保护电路，但在测试过程中应避免测试线断路和电源断电这些非正常情况。

8. 为保证液晶正常工作，应避免仪器长时间的暴晒。

七、常见故障及处理方法

| 故障现象 | 故障原因及解决办法 |
| --- | --- |
| 1.开机后显示屏无显示 | - 接上AC220V电源； - 更换保险管； - 检查5V电源； |
| 2.显示屏一直显示3002 （电源不能进入稳定状态） | - 检查供电线是否断线，接错而未形成闭合回路； - 所测电阻值是否超出该档电流最大负载； 20A 最大负载 1Ω 10A 最大负载 2Ω 5A 最大负载 4Ω 2.5A 最大负载 8Ω 1A 最大负载 20V - 用电流表检查输出电流； |
| 3.打印机不打印 | - 按SEL键使打印机指示灯亮； - 检查是否有打印纸； - 同时按SEL和LF键启动打印机自检； - 检查打印机插接件是否松动； |
| 4.闪烁显示2000超量程指示 | - 选择小一档电流测试； - 测量标准电阻进行校验； - 更换A/D板上7135芯片； |

八、仪器成套性

主机                           1台

电缆包                         1个

电缆线                         1套

保险管（小5A）                 2只

使用说明书                     1本

电源线                         1根

合格证                         1个

保修卡                         1个

纸卷                           1个

装箱单                         1张

九、运输、贮存

1.运输

本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱，仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

仪器在日常使用中的运输，必须采取防震、防冲击措施。

2.贮存

存放本仪器的库房环境温度为-10~50℃，相对湿度不大于95%，室内应无酸、碱及腐蚀性气体，且无强烈的机械冲击、振动。

十、开箱及检查

开箱后，按附件及配件明细检查有无遗失、损坏。仪器外观应无明显变形或破损，接线端子无松动，开机后有显示，按钮可操作。

十一、其他

1.本公司对售出产品的保修期为一年，三年内负责维修(保修期自用户购买仪器之日起计算)。保修期内免费维修，维修期内只收取成本费。用户要求维修请与本公司售后服务部联系，售后服务专线电话为：027-82757088    或82757056(传真)。

2.保修期内如出现下列情况之一时，维修应收成本费。

- 用户使用或搬运过程中因摔落而造成的故障或损坏；

- 用户自行委托其它单位维修而引起的故障或损坏；

- 因电压不正常导致设备故障或损坏；

- 如出现不可抗力(如火灾、水灾、天灾等)而引起的故障或损坏；

- 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏；

- 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

3.请将本公司的仪器保修登记卡填写好迅速寄回本公司销售部，以便维修时备查。

打印机面板上有一个在线指示灯和两个按键SEL和LF，指示灯表示当前打印机的状态。

附录  打印机操作方法

1.在线离线方式：

①在线指示灯亮表示打印机为在线状态并正在等待接收数据。

②在线指示灯灭为离线状态或打印机正在处理数据。这时，用户主机不能向打印机发送数据。

③打印机初次上电为在线方式，在线指示灯亮。按动SEL键可以使打印机在以上

两种状态之间转换。

④SEL键的另一功能是在打印过程中实现暂停，如果在打印过程中按SEL键，打印机会暂时停下来，这时可以进入送纸方式，再次按SEL键，打印机又继续打印。

2.自检测方式：

打印机自检打印时，在线指示灯灭，用户主机不能向打印机发送数据。自检打印内容为全部字符集的字符和汉字，自检后打印机处于在线状态，可以接收数据。如果自检正常，说明打印机除接口外一切正常。

进入自检方式有两种方法：

①先按下SEL键，再接通+5V电源，松手后即开始自检打印。

②打印机正常工作时，先按SEL键使指示灯熄灭，再按下LF键不松手，接着按下SEL键，两键都松手后即开始自检打印。

退出自检方式有两种方法：

①打印完自检清单后自动退出。

②在打印自检清单过程中，按SEL键或LF键即可退出。

3.送纸方式：

在指示灯灭时（如灯亮可按SEL键熄灭），按LF键，打印机将空走送纸，再次按LF键，送纸停止。也可在送纸时按SEL键，则打印机停止送纸并转换到在线方式。

4.安装色带：

打印机使用时间过长，需要更换色带盒，可以按下面的步骤进行。

①取下打印机前面板。

②从打印机头上轻轻取下旧色带盒。（注意：请先抬起色带盒的左端，然后再抬起色带盒的右端，再取下色带盒。）

③换新的色带盒。首先将色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮轴上，左端稍微抬起，不要放下。这时如发现色带盒右端未落到底，请用手指按住色带盒上的旋扭，顺时针方向稍微转动一下，直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直，如色带还露在色带盒的外面，可再旋动色带盒上的旋钮，直到把色带

拉入色带盒内并拉直为止。当没有纸在机头里时，更换色带更为容易。

④装上打印机的前盖板。

5.安装纸卷：

①取下打印机的前盖板。

②从仪器面板上取出整个打印机。用手指向内夹住打印机的两侧活动舌头，将整

个打印机从仪器面板上轻轻取下。在取下打印机之前，请关闭电源。

③从打印机上取下纸卷轴。

④将新纸卷套在纸卷轴上，将纸卷轴按入打印机的导槽内。

⑤将纸卷头剪成夹角状。

⑥接通打印机的电源，按SEL键，使SEL指示灯灭，然后再按LF键，使机头转动。这时用手将纸头送入机头下面纸口处，纸便会徐徐进入机头，直到从机头正前方露出为止，露出应有一定长度。再按一下LF键或SEL键，或关上电源。将打印机纸头从前盖板的出纸口中穿出。

⑦将整个打印机装回到仪器的面板