目          录

- 概述-----------------------------------------------3

- 操作箱电气原理图-----------------------------------3

- 使用方法及注意事项---------------------------------4

- 电气外部连接示意图---------------------------------4

- 设备维修及保养-------------------------------------5

- 产品保证

本公司生产的产品，在发货之日一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全忠告

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。请勿擅自打开仪器，否则将不能得到包修等到各种服务，出现任何问题请先电话联系售后服务部。

防止火灾和人身伤害

使用适当的电源线：只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开：当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试线。

产品接地：本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地，请自行检查用户接地线是否可靠。

注意所有终端的额定值：为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在接线之前，请阅读产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在仪器未装好时操作：如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险管。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险管。

避免接触裸露电路和带电金属：产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

有可疑的故障时，请勿操作：如怀疑本产品有损坏 ，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿、易爆环境下操作。保持产品的清洁和干燥。

——安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它产品损坏的做法。

- 概述

本系列操作箱适用于0.5-5KVA试验变压器的调压控制.工作原理:通过调整自耦变压器输出电压,从而实现试验变压器额定电压范围内的工作调节.操作箱内装有高压输出电压表,低压输出电流表,可以方便地读出试验电压值.通过过流保护电路,可靠地保护设备,设计的计时报警电路,做试验时更便捷.经用户使用证明,其原理简单,结构紧凑,工作可靠,使用方便,是高压试验的理想设备.

主要技术指标：

最大容量:  5kVA+300VA

输入电压:  220kV

输出电压:  0-250V

最大输出电流:  0-23A

电源相数:  单相

电源频率:  50Hz

- 操作箱电气原理图

- 使用方法及注意事项:

- 核对试验变压器测量绕组额定输出电压,使之与操作箱匹配无误.

- 按接线示意图接好实验变压器与操作箱之间连线.

- 接通电源,合上刀开关，电源指示灯亮,设定时间继电器的工作时间.

- 将调压器回零,按下启动按扭,顺时针旋转手轮,直至达到所需值.

- 开启计时开关,计时开始,到达设定时间电铃自动报警(无报警功能的则人为控制时间)然后断开计时开关.

- 试验完毕,将调压器调零，按下停止按钮，切断电源，解除接线。

- 在试验过程中，如发现异常或冒烟,有异味等,应立即停止升压,迅速降压至零位.检查无误后，方可重新开始。

- 严禁在正常工作时切断电源或不在零电压时加压。

- 长期未用的设备,在重新使用时必须用兆欧表进行绝缘测量,确定阻值不低于0.5兆欧,方可继续使用.

- 使用本产品进行高压试验,除熟悉本说明书外,还须熟悉

《电气设备预防性试验规程》。

四.电气外部连接示意图

五．设备维修及保养

- 设备应置于干燥通风处保存，注意防潮及防尘。

- 经常检查碳刷是否接触良好，如发现碳过度磨损或缺损，应及时更换同规格的碳刷。