目  录

- 主要特点----------------------------------------------------------------1

- 主要技术指标----------------------------------------------------------1

- 使用环境----------------------------------------------------------------1

- 产品规格----------------------------------------------------------------2

- 使用方法----------------------------------------------------------------2

- 注意事项----------------------------------------------------------------3

- 产品计量校对----------------------------------------------------------3

- 装箱清单----------------------------------------------------------------4

- 其它----------------------------------------------------------------------4

FRC型高精度高压测量仪是我厂新世纪推出的最新产品，产品由分压器、多值千伏表及专用电缆组成。主要用于现场交直流高压测量，是取代静电电压表的最佳直读高压测量设备。

一．产品特点

  - 分压器采用高精度电阻、电容组合件，特种工艺灌封，不存在漏油问题。

  - 输入阻抗高，降低了测试电流，功耗小。使产品体小质轻，性能稳定，测量精度高。

  - 分压器、多值千伏表及专用电缆全部放在一个铝合金箱内，安全可靠便于携带和使用。

  - 多值千伏表可直读直流、交流峰值、真有效值、峰值/等电压值。

  - 150KV以上采用有机复合绝缘外套，增加了表面爬距，大大降低了产品高度，使用携带更加方便。

二．主要技术指标

- 精度：DC：±（1.0%+1个字）

AC：±（1.0%+1个字）

- 分压比：150KV以下  1000：1

200KV以上  10000：1

- 绝缘中度试验：1.1倍额定电压无闪络或击穿

三．使用环境

1．温度：0-40℃

2．湿度：25℃是≤85%RH

四．产品规格

产品规格如下表所示：

| 型号 | 测量范围（KV） |  | 外形尺寸（mm） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC | DC |  |  |
| FRC-50 | 50 | 70 | 180×180×450 | 6 |
| FRC-100 | 100 | 140 | 180×180×765 | 6.5 |
| FRC-150 | 150 | 200 | 225×225×790 | 12 |
| FRC-200 | 200 | 250 | 225×225×990 | 15 |
| 可按用户特殊要求生产各种规格（300-800KV）的高压测量器 |  |  |  |  |

五．使用方法

- 打开箱盖，箱盖上装有多值千伏表及专用电缆，提起箱体，分压器就装在箱底上。

- 先将地线与分压器接地柱接牢，再将专用电缆的一端接分压器，另一端接多值千伏表。

- 将被试品与分压器均压环牢固联接。

- 检查接线无误，严守操作距离，接通高压即中进行测量。

- 多值千伏表读数单位为“KV”，首先按下电源键，显示“0”。按下“DC直流”键显示直流电压值；按下“AC峰值”键显示交流峰值；按下“AC真有效值”键显示交流真有效值；按下“AC峰值/”键显示峰值/电压值。

- 多值千伏表显示窗口，若左上角显示“←”时，说明9V电池应更换。

六．注意事项

- 试验现场不得有杂物，以免影响测量精度。

- 地线必须联接牢靠，确保安全操作距离。

- 试验完毕必须充分放电，显示“0”后，试验人员才能进入现场。

- 严禁超额定电压使用。

- 保证设备表面清洁，存放在阴凉干燥处。

七．产品计量校对

如产品需要计量较对时，松开表头面板固紧镙钉，调整请参看图1及图2：

多值千伏表正视图               多值千伏表后视图

图1                            图2

1．校对直流电压值：先调零，调图1中的电位器“5”，然后校准，调图2中的电位器“1”。

2．校对交流真有效值：先调零，调图2中的电位器“6”，然后校准，调电器“2”。

3．校对交流峰值：先调零，调电位器“7”，然后校准，调电位器“3”。

- 校对交流峰值/：先调零，调电位器“8”，然后校准，调电位器“4”。

八.发货清单

1    分压器                     1台

2    多值千伏表                 1块

3    专用电缆                   1根

4    包装箱                     1个

5    使用说明书                 1份

6    产品合格证                 1份

7    检测报告                   1份

8    保修卡                     1份

九．其他

1.本公司对售出产品的保修期为一年，三年内负责维修(保修期自用户购买仪器之日起计算)。保修期内免费维修，维修期内只收取成本费。用户要求维修请与本公司售后服务部联系，售后服务专线电话为：

027-82757088    或82757056(传真)。

2.保修期内如出现下列情况之一时，维修应收成本费。

- 用户使用或搬运过程中因摔落而造成的故障或损坏；

- 用户自行委托其它单位维修而引起的故障或损坏；

- 因电压不正常导致设备故障或损坏；

- 如出现不可抗力(如火灾、水灾、天灾等)而引起的故障或损坏；

- 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏；

- 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

3.请将本公司的仪器保修登记卡填写好迅速寄回本公司销售部，以便维修时备查。