HCM-B断路器模拟装置

一、产品概述

HCM-B断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验。本装置在继电保护装置的整组试验时能模拟断路器的跳/合闸，可减少开关动作次数，延长断路器使用寿命,缩短调试时间，提高试验工作效率，避免整组试验时断路器反复分合带来的不便。
      HCM-B模拟断路器能配合本公司生产的HC、JJC系列继电保护测试仪，对保护装置进行不停电校验，提高供电可靠率。
      模拟断路器包含两个测试程序，分别为双线圈模拟和高低压模拟。可在开机界面下，按‘跳闸电流I’和‘跳闸电流II’按键进入相应的程序。这两个测试程序的区别在于跳闸回路I、跳闸回路II与合闸回路的相互关系。
     跳闸回路I和跳闸回路II是两路完全独立的跳闸电流回路，两路跳闸回路参考的公共端是隔离的。
     在高低压模拟测试程序中，跳闸回路I和合闸回路实现互斥的接通和断开，即跳闸回路I有跳闸电流时，模拟装置从合闸状态切换为跳闸状态，即跳闸回路断开，合闸回路接通，可以接收到合闸信号。跳闸回路II和合闸回路关系不同跳闸回路I，跳闸回路II有跳闸电流时, 跳闸回路II相应的相别变为跳闸状态，同时此相的指示灯亮，对应此相的输出接点中跳接点变为闭状态和指示灯亮，并不影响合闸回路的状态。当合闸回路有电流时，模拟装置从跳闸状态变为合闸状态，即合闸回路断开和指示灯亮，跳闸回路I和跳闸回路II的对应相的回路接通，同时输出接点中对应相的合接点变为闭状态和指示灯亮。
     在双线圈模拟测试程序中，跳闸回路I或跳闸回路II中任意相有跳闸电流时，模拟装置从合闸状态切换为跳闸状态，即跳闸回路I和跳闸回路II中同相跳闸回路断开，此相的合闸回路接通，可以接受合闸信号，同时跳闸回路I和跳闸回路II中同相的指示灯亮，对应此相的输出接点中跳接点变为闭状态和指示灯亮。当合闸回路有电流时，模拟装置从跳闸状态变为合闸状态，即合闸回路断开和指示灯亮，跳闸回路I和跳闸回路II的对应相的回路接通，同时输出接点中对应相的合接点变为闭状态和指示灯亮。

HCM-B模拟断路器能配合本公司生产的HC系列继电保护测试仪，对保护装置进行不停电校验，提高供电可靠率。

二、技术参数

- 输入电压：AC220±10％  50HZ  工作电流小于0.5A。

- 跳合方式：分相、三相

- 跳合闸操作电压：DC110V或DC220V。

- 跳合闸电流选择：0A、0.25A、0.5A、1A、2A、4A、5A；

- 跳闸时间选择：20ms、40ms、60ms、80ms、100ms、110ms、200ms误差不超过+/-5ms。

- 合闸时间选择：50ms、100ms、150ms、200ms、300ms、400ms、500ms误差不超过+/-5ms。

- 模拟断路常开/常闭触点： AC220V/5A

- 外包装箱尺寸：380mm×360mm×220mm

- 仪器尺寸：364mm×340mm×201mm

- 仪器净重： 11Kg