HCBB-A变压器变比测量仪说明书

目  录

一、概述

二、安全措施

三、性能特点

四、技术指标

五、系统描述

六、操作方法

七、操作示例

八、仪器成套性

九、注意事项

十、售后服务

一、概述

在电力变压器的半成品、成品生产过程中，新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中，要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐，读数不直观，且要进行必要的换算，测试结果只为一相变比的资料。本款变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用了大屏幕点阵液晶显示屏，具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次完成三相变比测试，测试速度快，准确度高。

二、安全措施

1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

4、仪表应避免剧烈振动。

5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。

7、高、低压电缆不要接反。

8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹，不要用错，不用的测试夹要悬空。

三、性能特点

- 测试量程宽，最高可达10000。

- 测试速度快，10秒钟完成三相测试。

- Ζ形联接变压器测试。

- 具有盲测变比、组别测试功能。

- 不掉电时钟和日期显示，数据存储功能。

- 高、低压反接的保护功能。

- 变压器短路、匝间短路保护功能。

- 热敏打印机输出功能，快速、无声。

- 体积小、重量轻。

四、技术指标

- 量程：0.9～10000

- 准确度：0.1%±2字(500以下)			0.2%±2字(500~3000)

0.5%±2字(3000以上)

- 分辨率：0.0001

- 输出电压：160V、10V换档

5、工作电源：AC220V±10%   50Hz

6、使用温度：-20℃～40℃

7、相对湿度：≤85%，不结露

五、系统描述

仪器的面板见图一

A  B  C

a  b   c

显示

显示屏

图  一

- 打印机：可打印测试结果。

- 显示屏：160×80点阵液晶，带LED背光，显示操作菜单和测试结果。

- 功能键：在显示器的正下方有F1、F2、F3、F4四个功能键，分别对应上方显示的功能，按相应键执行相应提示的功能。

- 辉度键：调节显示器的对比度，左边是“辉度▼”按键，按此键显示文字变淡，极端状态可以调成白屏，没有文字显示，右边是“辉度▲”按此键显示文字变深，极端状态可以调成黑屏，没有文字显示。

- 复位键：按此键整机复位回到初始状态。

- 小数点键：输入小数点。

- 数字键：输入数值。

- 高压输出端：黄、绿、红3色接线座，分别为A、B、C三相，连接对应颜色电缆，电缆另一端有黄、绿、红3色夹钳，对应接被测变压器高电压侧的A、B、C三相。

- 低压端输入端：黄、绿、红3色接线座，分别为a、b、c三相，连接对应颜色电缆，电缆另一端有黄、绿、红3色夹钳，对应接被测变压器低电压侧的a、b、c三相。

- ：保护接地柱。

- 电源插座：是整机电源输入口，接220V，50Hz电源，插座带保险和开关。

六、操作方法

- 接线：

根据被试变压器的情况正确联接测试线夹。

a、单相变压器：高压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器高电压侧的接线端。

低压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器低电压侧的接线端。

b、三相变压器：将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应A相、B相、C相对应联接。

- 变比测量：

所有联机接好以后，打开电源开关，或按一下“复位”键，则屏幕显示见图二。

变比测量

参数设置

时间设置   17:46:51

查看记录

向上  向下  确定

F1    F2    F3    F4

图  二

如果直接测量变比，此时可以直接按F4键进入下一级菜单，见图三所示菜单：

、“自动测试”：此状态下按F4可以在所有条件未知的情况下，测量三相变压器的变比和组别号及空载电流，显示见图四。

、“三相测试”：已知高压侧连接方式(当“参数设置”时设置过高压侧的连接方式)时,此状态下按F4, 测量三相变压器的低压连接方式、变比、组别号及空载电流，显示见图五。

、“单相测试 （PT）”：当测量单相变压器或PT、CVT时选择此菜单，按F4后测量单相变压器的变比、极性及空载电流，显示见图六。

、“自动测试（Z型变）”：当测量Z形变压器时选择此菜单，此状态下按F4测试测量Z形变压器的低压连接方式、变比、组别号及空载电流见图五。

自动测试

三相测试

单相测试 （PT）

自动测试 （Z型变）

返回  向上  向下  确定

F1    F2    F3    F4

图  三

A：0.9999  +*.**% 3.15

B：0.9999  +*.**% 3.15

C：0.9999  +*.**% 3.15

组别 00     分接位 00

打印  存储  翻屏  重测

F1    F2    F3    F4

图  四

A：0.9999  +*.**% 3.15

B：0.9999  +*.**% 3.15

C：0.9999  +*.**% 3.15

组别 Y y 00 分接位 00

打印  存储  翻屏  重测

F1    F2    F3    F4

图  五

A：0.9999  +*.**% 3.15

极性   -   分接位 00

打印  存储  翻屏  重测

F1    F2    F3    F4

图  六

- 参数设置：

在图二主菜单时选中“参数设置”项，按F4显示见图八，在这一屏里可以输入：

变压器的额定变比、分接总数、分接间距。有了这三个数据后测量结果会显示分接位置数和此分接的误差值，见图九。

高压侧的联结方式。当输入高压侧的联结方式后，在变比测量时选择三相测试，可以测量出低压侧的联结方式。

设备编号。数据存储后，便于调阅分析和存档。

额定变比    0.0000

分接总数    17                设备编号  123456

分接间距    1.25	电压选择  160V

高压联结    Y

返回  向上  向下  清除         返回  向上  向下  清除

F2    F3    F4

F1    F2    F3    F4            F1    F2    F3    F4

图  八

A：0.9999 -0.01% 3.15

B：0.9999 -0.01% 3.15

C：0.9999 -0.01% 3.15

组别 Y y 00 分接位 09

打印  存储  翻屏  重测

F1    F2    F3    F4

图  九

- 时间设置：

在图二主菜单时选中“时间设置”项，按F4显示见图十，在这一屏里可以修改日期和时间。

06.08.26   15﹕33﹕40

返回        左移  右移

F1    F2    F3    F4

图  十

- 查看内存：

在图二主菜单时选中“查看内存”项，按F4显示见图十一，在这一屏里可以调阅以前存储的测量结果。

查看记录（NO.12）

设备编号  123456

2006.06.22  16﹕03

记录总数   20

返回  清除  向下  确定

F1    F2    F3    F4

图  十一

七、操作示例

1．YN-d-11，电压组合110±8×1.25%/10.5的变压器。

按图十二进行接线。

打开电源开关显示出主菜单（见图二），此时按“F3”，显示见图八。此时可输入额定变比值，按照变压器铭牌上的高压端9分接电压值110.0，低压电压10.5，计算出额定变比10.476。当此输入完成后，按F1回到主菜单按F2键再按F4键再按F3、F4，仪器开始测量，测量结果见图九。

C    B    A

红     绿    黄

红c 绿b黄a                           高压

A  B  C

低压

被测变压器                                   变比仪

图  十二

A：10.475 -0.01% 3.15

B：10.476 -0.00% 3.15

C：10.476 -0.00% 3.15

组别 Y d 11 分接位 09

打印  存储  翻屏  重测

F1    F2    F3    F4

图  十三

此时，可按F1键打印结果，F2键存储数据，转换分接开关后按F4继续测量或按复位键返回主菜单,按F3键可以看下一屏见图十四。

额定变比    10.476

分接总数    17                设备编号  123456

分接间距    1.25

06.08.26   12﹕33﹕52

打印  存储  翻屏  重测         打印  存储  翻屏  重测

F2    F3    F4

F1    F2    F3    F4            F1    F2    F3    F4

图  十四

4．单相变压器，电压组合（525/3）±8×1.25%/20。

按图十五接线。

绿X

黄A

高压

绿x     黄a

A  B   C

低压

被测变压器                                        变比仪

图  十五

打开电源开关，显示主菜单（见图二），操作与上例相似，只是额定变比的计算要注意，变压器铭牌高压端9分接电压值（525/1.732=）303.1，低压侧电压20，计算值是303.1/20=15.155，输入到额定变比位置，在变比测量子菜单下选单相测试。

八、仪器成套性

主机					    壹台

测试电缆					壹套

三芯电源线					壹条

操作手册					壹本

合格证/保修卡				壹张

保险管（1A）				两个

打印纸						壹卷

装箱单						壹张

九、注意事项

  - 有载分接开关19档的变压器，9、10、11分接是同一个值，仪器输入分接类型时应输入17，此时12分接以后，仪器显示位置比实际小2。

  - 本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计，是假设1分接为最高电压挡位，如果电压反向设计或分接开关在低压侧的变压器，显示分接位置和实际分接位置倒置。