目 录

- 产品简介-------------------------------------------------------------------------------1

- 主要技术指标-------------------------------------------------------------------------1

- 仪器面板介绍-------------------------------------------------------------------------2

- 使用及操作----------------------------------------------------------------------------3

- 注意事项-------------------------------------------------------------------------------7

- 装箱清单-------------------------------------------------------------------------------7

- 其他-------------------------------------------------------------------------------------8

- 附件-------------------------------------------------------------------------------------9

在使用本仪器前，请仔细阅读使用说明书！

一、产品简介

HCJYB-全系列微电脑高压数字绝缘表依据企标Q/TXZP001-2003进行生产及计量检定，并已通过了CMC计量认证，可广泛应用于变电站，发电厂设备检修现场，对高压电器设备如：变压器、电抗器、电容器、断路器等进行绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量。其特点如下：

1.HCJYB-全系列微电脑高压数字绝缘表采用微电脑控制，全中文操作界面，可自动完成吸收比、极化指数的测量；具有连续测量，快速点测功能选项。

2.输出功率大，短路电流大于3mA～5mA（根据不同型号），即给负载的充电电流。

3.采用新型电路设计，引入数字滤波技术，抗干扰能力强，适用于复杂高压现场测量。

4.电磁兼容设计，抗冲击能力强、安规塑壳、携带方便。

5.内置大容量24V  1Ah镍氢充电电池。智能化充电电路，电池使用寿命长。特制电池盒，方便现场更换普通电池应急测试。

6.具有短路、过载、放电等故障保护功能，并以声响和文字信息提醒用户。

二、主要技术指标

1.型号分类

HC          □ □            □       □

公司标识         A              B        C

A.代表最高输出直流高压（额定直流电压）

B.短路电流值标识

C.仪表功能标识

2.额定工作条件

环境温度：0℃～40℃                   相对湿度：20%～90%

3.供电电源：交直两用                  直流：DC24V   1Ah

交流：140V～240V   50Hz

4.外型尺寸：285㎜×247㎜×120㎜      重量：2.2kg

5、测量范围及测量误差（参数栏指标优于±5%，两端延长范围优于±8%，每一款型号可同时测极化指数吸收比）

| 实验电压 |  | 有效测量范围 |  | 延长测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （V） | 误差 | （MΩ） | 基本误差 | （MΩ） |
| 250 | 优于 ±5% | 2～1000 | ±5%±2d | 0～10000 |
| 500 |  | 2～2000 | ±5%±2d | 0～10000 |
| 1000 |  | 2～20000 | ±5%±2d | 0～100000 |
| 2500 |  | 20～20000 | ±5%±2d | 0～200000 |
| 5000 |  | 20～20000 | ±5%±2d | 0～200000 |
| 10000 |  | 20～20000 | ±5%±2d | 0～200000 |

6.电路框图

本仪表采用传统的流比计法测量绝缘电阻，并结合AD电路进行数字化计算，实现直读测量及计算功能。

三、仪器面板介绍

1.线路端钮接线柱“L”：由高压电缆引至被测试品处，例如接至发电机绕组、避雷器等处。

2.屏蔽端钮接线柱“G”：接至设备屏蔽端，保护端处。

3.接地端钮接线柱“E”：接至被测物的地端，例如设备外壳，变压器铁芯，仪器安全接地端。为确保您和设备的安全，请您务必检查接地线的可靠性。

4.充电：电池充电器专用插孔。

5.电源总开关：仪器闲置时，请拨至“关”位置。

6.绝缘阻值显示屏：128×64带背光点阵显示屏。

7.项目键：用于常规测试、吸收比、极化指数和快速点测的选择，也是背光的开/关键。

8.电压键：用于选择输出高压。

9.启动键：按下启动测试功能。

10.停止键：按下停止测试、关闭高压。

四、使用及操作

1.准备及接线：

本仪表使用前，应先将总电源开关调至“关”位置。被测试品应脱离供电，并经人工放电，证明安全后，方可实施接线。

L端钮：接至被测设备，如变压器线圈、电缆芯线等。

G端钮：接至屏蔽部件。

E端钮：接至被试设备的地端，既设备外壳、变压器铁芯等接地端。

为确保您和设备的安全，请您务必检查接地线的可靠性。

2.使用说明（以HCJYB-0532为例）

A．打开电源，仪表显示设备型号、编号和电量。

HCJYB

编号：     001

电量：      80%

如果电池电量低，仪表将以声响提示并显示提示信息：“电量不足，请充满电后再使用。”提示信息显示15秒后自动关机。

B．之后显示中文选择菜单，可根据不同需要进行选择。

项目            电压

常规            500V

按“项目”键，在项目处选择并显示：常规、吸收比、极化指数、快速点测四种测试方式。

四种测试方式的功能与区别：

常规：

可连续测量，特别适用于大型主变故障判断，可动态显示R15S、R60S的阻值；测试时间到达60秒钟后，显示吸收比和60秒的电阻值；测试时间到达10分钟后，每隔5秒钟轮流显示极化指数、吸收比的各项参数。

吸收比：

用于专项吸收比测量。测试时间到达60秒钟后关闭高压，显示吸收比、15秒和60秒的电阻值。

极化指数：

用于专项极化指数测量并可对吸收比进行动态显示，特别适用于大型主变试验；测试时间到达10分钟后关闭高压。测试过程中时间到达60秒钟，显示吸收比、15秒和60秒的电阻值；测试时间到达10分钟后，每隔5秒钟轮流显示极化指数、吸收比的各项参数。

快速点测：

专用于非容性试品的快速测量。测试速度快，只显示电阻值和输出电压值。

选择测试项目和电压后，按“启动”键进入测试程序。

C．启动高压和状态检测

启动高压后，仪器先进行检测，是否有短路、过载等现象并使保护电路动作，显示故障信息和声响提示。

C1、如果试品短路，控制电路立即关闭高压，提示“高压对地短路，请排除故障后再测试，请重新启动设备”，10秒钟后自动关闭电源。

C2、如果试品电阻值低于2MΩ，控制电路立即关闭高压提示“试品电阻值低于2MΩ，请重新启动设备”，10秒钟后自动关闭电源。

C3、如果电池电量低，对使用5000V测试被试品电阻值低于20MΩ，出现过载，使电池电量迅速减少，控制单元关闭高压，提示“负载过重请注意，请重新启动设备”。

以上现象如在测试中出现，也能准确检测到并进行处理。出现以上现象后，电池耗电非常大。为使电池电量尽快恢复，仪器将自动关机。

D．测试界面    举例：测试条件（极化指数/2500V）

D1、前60秒钟界面

电阻：            50.00GΩ

电压：            2500V

极化指数

2.5KV             00：15

D2、测试时间到60秒钟后界面

电阻：             75.0GΩ

R15S：             50.0GΩ

吸收比：           1.500

2.5KV              01：00

测试时间未到达10分钟前，第二行每隔5秒钟轮流显示15秒和60秒的电阻值：R15S、R60S。

D3、测试时间到达10分钟界面

电阻：             100.0 GΩ

R10M：            100.0 GΩ

极化指数：         1.333

残余电压：         050V

每隔5秒钟在第二行轮流显示R15S、R60S、R10M的电阻值；在第三行轮流显示吸收比和极化指数的值，第四行显示残余电压，以上的所有数据只保留5分钟请用户及时做好记录。测试完毕后，按“项目”键和“电压”键返回界面，按“启动”键将重复上一次的条件进行测试。

注意：

1.为了节省电池能量，在开机3秒钟后自动关闭背光，如果外界光线太暗，在任何时刻按住“项目”键保持3秒钟，就可以打开或关闭背光。

2.在测试过程中，按“停止”键，仪器关闭高压，保留最后的数据。

3.电池电量低于20%时，尽快结束测量，否则在测试中可能自动关机。

E、电池的使用与维护

1.新购买的仪表在使用前应充满电。长时间不使用仪表，至少每两个月进行一次充电。整个充电过程需要8个小时，如果充电时间过长，将使电池遭到永久性损坏。

2.充电时，请将电源开关拨到关处。充电分为两个阶段：

  - 快速充电阶段，以500mA大电流进行充电，大概需要4个半小时左右，此时电池的电量为80%左右。显示界面如下：

  - 快速充电完成后，电池图标满格，充电时间停留在最后一刻；为了使电池完全充满电，还要进行4个小时的涓流充电才能完成整个充电过程。

注意：

1.每次充电时，要确认进入快速充电后方可离开，如果没有充上电，仪表会以声响和文字信息提示，按照提示操作即可。

2.为了使电池使用寿命尽可能长，希望用户能做到把电池用完充满。

3.电池没有电后，如果需要应急使用，请先把电源开关拨到关的位置，然后插上充电器，等显示器显示进入充电界面后，打开电源开关即可。

4.充电完成后，必须拔掉充电器，重新启动方可使用。

5.新购买的仪器或长时间没有使用，在开机时电量显示充足，但使用时间很短，仪器就提示电量不足，请充电；出现这种情况是电池的实际电量并不多，但长时间没有使用使电池电量恢复而显示虚电。进行充电即可使用。

五、注意事项

1.为确保人身及设备的安全，仪器接地及测试完毕后放电问题，在此反复提醒用户注意。

2.仪表内虽有高压泄放回路，为了保证安全，绝缘表退出工作状态后，在拆除接线前，仍必须人工放电，确保被测试品放电完毕后，方可实施拆线操作。

3.测试接线前，请确认绝缘表未进入工作状态，被试品应脱离供电，并经人工放电，证明安全后，方可实施接线操作。

4.仪表在测量时，接线柱两端有直流高压输出，应注意安全防止电击伤人。

5.仪表携带至现场使用前，应充足电池能量，一般短时充电可应急使用，但为了延续电池的寿命，电池充电前，应放电充分，且最佳充电时间最好为8小时左右.

6.测试现场空气湿度大时，或被试品表面污秽时可将屏蔽端“G”接于被试品表面层（护环）上，以防因表面漏电而引起的测量误差。

7.当仪表显示屏上的电池符号内无黑色条且仪器显示屏有缺电显示，并伴有声音报警时，表明内部电池能量不足，为了延长电池寿命，请停止仪器使用，进行充电操作。

8.仪表应存放于室温－10℃～50℃；相对湿度20%～90%，空气中不含有腐蚀性气体和有损害物质的场所。

六、装箱清单

1、数字高压绝缘表                         1块

2、专用便携包                             1件

3、高压引出测试棒                         1件

4、专用测试导线                           2条

5、专用充电器                             1只

6、产品说明书                             2本

7、检定报告                               1份

8、产品合格证                             1份

9、产品保修卡                             1份

七、其他

1.本公司对售出产品的保修期为一年，三年内负责维修(保修期自用户购买仪器之日起计算)。保修期内免费维修，维修期内只收取成本费.用户要求维修请与本公司售后服务部联系，售后服务专线电话为：

027-82757088  或82757056 (传真)

2.保修期内如出现下列情况之一时,维修应收成本费。

- 用户使用或搬运过程中因摔落而造成的故障或损坏；

- 用户自行委托其它单位维修而引起的故障或损坏；

- 因电压不正常导致设备故障或损坏；

- 如出现不可抗力(如火灾、水灾、天灾等)而引起的故障或损坏；

- 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏；

- 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

3.请将本公司的仪器保修登记卡填写好迅速寄回本公司销售部，以便维修时备查。

八、附件：

HCJYB-全系列微电脑高压数字绝缘表

| 序号 | 型号名称 | 参数 | HCJYB-全系列微电脑仪表主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCJYB-0532 | 250V/2MΩ～1GΩ 500V/2MΩ～2GΩ 测试电流3mA | - 测量范围2MΩ～200GΩ，二档、四档电压切换。 - 10节1Ah NiH充电电池供电。 - 电池电量检测准确，智能管理电池。 - 有短路、过载、电池欠电等保护功能，出现故障时以文字和声响提醒用户。 - 自动计算吸收比和极化指数。 - 测量方式有：常规、吸收比、极化指数、快速点测等四种选项。 - 测试完毕后显示残余电压，让用户对泄放电压了如指掌。 - 仪表5分钟无动作将自动关机。 |
| 2 | HCJYB-1032 | 500V/2MΩ～2GΩ 1000V/2MΩ～20GΩ 测试电流3mA |  |
| 3 | HCJYB-2532 | 1000V/2MΩ～20GΩ 2500V/20MΩ～20GΩ 测试电流3mA |  |
| 4 | HCJYB-5032 | 2500V.5000V/20MΩ～20GΩ 测试电流3mA |  |
| 5 | HCJYB-1132 | 5000V.10000V/20MΩ～20GΩ 测试电流3mA |  |
| 6 | HCJYB-0552 | 250V/2MΩ～1GΩ 500V/2MΩ～2GΩ 测试电流5mA |  |
| 7 | HCJYB-1052 | 500V/2MΩ～2GΩ 1000V/2MΩ～20GΩ 测试电流5mA |  |
| 8 | HCJYB-2552 | 1000V/2MΩ～20GΩ 2500V/20MΩ～20GΩ 测试电流5mA |  |
| 9 | HCJYB-5052 | 2500V.5000V/20MΩ～20GΩ 测试电流5mA |  |
| 10 | HCJYB-1152 | 5000V.10000V/20MΩ～20GΩ 测试电流5mA |  |
| 11 | HCJYB-2534 | 250V/2MΩ～1GΩ 500V/2MΩ～2GΩ 1000V/2MΩ～20GΩ 2500V/20MΩ～20GΩ 测试电流3mA |  |
| 12 | HCJYB-5034 | 500V/2MΩ～2GΩ 1000V/2 MΩ～20GΩ 2500V.5000V/20MΩ～20GΩ 测试电流3mA |  |
| 13 | HCJYB-1134 | 1000V/2MΩ～20GΩ 2500V.5000V.10000V/20MΩ～20GΩ 测试电流3mA |  |
| 14 | HCJYB-2554 | 250V/2MΩ～1GΩ 500V/2MΩ～2GΩ 1000V/2MΩ～20GΩ 2500V/2MΩ～20GΩ 测试电流5mA |  |
| 15 | HCJYB-5054 | 500V/2MΩ～2GΩ 1000V/2 MΩ～20GΩ 2500V.5000V/20MΩ～20GΩ 测试电流5mA |  |
| 16 | HCJYB-1154 | 1000V/2MΩ～20GΩ 2500V.5000V.10000V/20MΩ～20GΩ 测试电流5mA |  |
| 注：参数栏指标优于±5%，两端延长范围优于±8%，每一款型号可同时测极化指数吸收比。 |  |  |  |