目  录

一、概述---------------------------------------------------1

二、安全措施-----------------------------------------------1

三、性能特点-----------------------------------------------1

四、性能指标-----------------------------------------------2

五、操作方法-----------------------------------------------2

六、异常现象-----------------------------------------------3

七、仪器装箱单---------------------------------------------3

八、运输、贮存---------------------------------------------4

九、开箱及检查---------------------------------------------4

十、其他----------------------------------------------------5

一、概述

断路器（以下简称开关）导电回路的导电性能的好坏，对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻，并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。制造厂一般使用直流伏安法，电流一般在100A左右。运行单位在定期修试工作中也都要测试回路电阻，一般过去用双臂电桥。由于电桥的电压、电流都比较小，当开关的动静触头之间有杂质或表面有氧化等，测试的数据分散性就较大。同时电桥的抗干扰性差。因此在GB50150-91和DL/T596-1996中都规定用直流压降法，电流不小于100A。HCHL-3接触电阻测试仪就是我司为适应规程要求，满足用户需要而研制开发的新型仪器。

二、安全措施

- 操纵者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。

- 使用本仪器前要仔细阅读使用说明书.

- 对仪器的调整维修必须由专业人员进行，不要自行处理。

- 仪器应避免剧烈震动，避免高温和阳光直射。

- 本仪器为测量纯电阻回路设计，不得测量感性回路。

- 测试中不能拆除测试线。

- 仪器接地线必须接好。

三、性能特点

- 采用双路放大器，双路A/D同时测量采样，电源波动对精度无影响。

- 输出电流大，可选择100A、200A两种测试方式。

- 采用四线测量法，消除测量线电阻的影响。

- 可使用连续供电方式，提高了测试的可靠性。

- 测量范围大，可达到19.999mΩ。

- 分辨率高，可达到0.1μΩ。

四、性能指标

1.量程100A时          1μΩ～19.999 mΩ

量程200A时          1μΩ～19.999 mΩ

2.分辨率：最高0.1μΩ

3.精度：1μΩ～2000μΩ            0.1%±1

2000μΩ～19999μΩ        0.5%±2

4.测试电流：100A、200A两档

5.工作方式：连续

6.电源：AC220V±10%              50Hz

- 消耗功率：≤1200W

- 使用温度：-10℃～50℃

- 相对湿度：≤80%，无结露

- 重量：6.5㎏

- 体积：440㎜×340㎜×160㎜

五、操作方法

- 接线方法

将专用测试线的粗线线鼻子接到颜色一致的大接线柱上并拧紧，将细电压信号线插入到颜色一致的V+、V-接线孔中，测试钳接到试品两端。

- 按键功能

- 选择键用于选择测试电流和工作方式，按此键可循环选择，100A短时方式，100A连续方式。

- 启动键用于启动测试程序 ，当接好线时按此键，开始供出电流并测试电阻。

- 复位键用于中止已进行的测试。

- 操作步骤

- 将交流电源线插入插座，将测试电缆的插头接入I+、I-接线柱上和V+、V-的插孔中。

- 将测试钳夹到试品两端。

- 打开电源开关，到LCD显示“欢迎使用本产品”。

- 用选择键选择电流和工作方式。

- 按启动键开始测试。

- 当选用短时方式时，仪器测试一个数据约6秒，测试完后（显示电阻值后）自动切断输出电流。

- 当选用连续供电方式时，仪器测试工作接续约1分钟，期间仪器连续供电并不断进行测试和显示测量结果，直到时间到后停止供电和测量，并显示最后的测量结果。

六、异常现象

- 液晶屏幕显示：“测试线开路”：电流回路没有接通、开关电源故障、CPU故障。

- 液晶屏幕任何显示都没有：仪器的工作电源没有给上、仪器保险断、液晶显示屏故障。

- 测试数据异常小：电压信号线没有接好或开路、电压引线夹子没有夹好、仪器CPU故障。

- 测试数据异常大：被测开关接触不良、仪器CPU故障。

七、仪器装箱单

| HCHL-3接触电阻测试仪主机 | 1台 | 使用说明书 | 1本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试线 | 1套 | 产品合格证 | 1份 |
| 电源线 | 1根 | 产品保修卡 | 1份 |
| 接地线 | 1根 | 装箱清单 | 1份 |
| 保险管10A | 2只 |  |  |

八、运输和贮存

1．运输

本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱，库房场地应注意防雨、防尘、防机械损伤。本产品在日常使用中的运输，必须采取防震，防冲击措施，以防仪器损坏。

2．贮存

存放本产品的库房环境温度为0～40℃，相对湿度不大于90%，室内应无酸、碱及腐蚀性气体，且无强烈的机械冲击、振动。

九、开箱及检查

开箱后请按随机所附的装箱单检查附件是否齐全，面板上的旋钮开关有无松动，并通过检查仪器工作情况，在不接信号时所有显示窗口值应显示全零。

十、其它

1．本公司对售出产品的保修期为一年，三年内负责维修(保修期自用户购买仪器之日起计算)。保修期内免费维修，维修期内只收成本费。用户要求维修请与本公司售后服务部联系，售后服务专线电话为：

027-82757088   或82757056(传真)

2．保修期内如出现下列情况之一时，维修将收成本费：

- 用户使用或搬运过程中因摔落而造成的故障或损坏；

- 用户自行委托其它单位修理而引起的故障或损坏；

- 因电压不正常导致设备故障或损坏；

- 如出现不可抗力(如火灾、水灾、天灾等)而引起的故障或损坏；

- 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏；

- 无产品保修卡又无法确认该仪器是处于保修期内的故障产品。

3．请将本公司的仪器保修登记卡填写好迅速寄回本公司销售部，以便维修时备查。