# 气体微水仪说明书

# 产品介绍：

  - HC精密智能露点仪采用世界先进的传感器技术，拥有三项世界专利的聚凝薄膜式的探头DRYCAP.抗冷凝，抗灰尘颗粒，不受汽油和大多数气体影响，带有自动校准功能，在线测量中，自动校准软件自动修正测量曲线干端的飘移，通过定期自恢复保持湿端的稳定从而保证测量曲线与理论曲线的吻合。
       探头自动加热，此功能用于自动校准抗结露，抗油污（探头加热至+300°C左右，用于瞬间蒸发聚合在探头表面的各种油污，水汽）.DRYCAP专门设计适合极端恶劣的环境，切防污染，防水，防尘。
       HC仪器内置微处理控制器，存储器等。可实现在线测量、保存数据及与微机通讯等功能。并采用了大屏幕液晶显示器，可同时显示：露点、微升（ul/l）、压力、流量、温度、相对湿度、时间、日期等。为用户建立SF6断路器运行中微水变化的档案提供参数。

# 产品别称：

智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪、微水测试仪、露点仪

# 技术特点及参数

1、技术特点

  - 重复性好、响应速度快，操作简单、携带方便。

  - 多种温度修正模式：综合了电力标准中推荐的多种温度修正方法，可以根据不同设备类型选择不同的温度修正方法，测量结果更准确。

  - 气体过滤功能：仪器内置过滤器，可以把金属氟化物颗粒完全过滤掉，提高测量精度。

  - 内部全不锈钢管路：有效防止仪器管路的二次污染。

  - 全量程单点法、多点法湿度校准，测量过程中零点自动校准专利技术。

  - 快速测量：开机后无须预加热，快速达到露点饱和状态。

  - 快速省气：测定时耗气仅2L（101.2kPa）左右。

  - 自锁接头：采用原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。

  - 数据存储：可存储50组测试数据。

  - 显示清晰：液晶屏直接显示微水（ppm）、露点、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。

  - 内置电源：内置可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。

- 技术参数

| 露点 | 测量范围 | －80 ℃～+20 ℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 测量精度 | ±1.0℃（－60℃～＋20℃） ±2℃（－80℃～－60℃） |
|  | 响应时间 （＋20℃） | 63%需5秒，90%需45秒（－60℃～＋20℃） 63%需10秒，90%需240秒（+20℃～－60℃） |
| 环境温度 | －40℃～＋60℃ |  |
| 环境湿度 | 0～100％ RH |  |
| 显示器件 | 3.5寸彩色液晶显示器 |  |
| 电源 | AC 220V |  |
|  | 内置充电电池 |  |
| 电池性能 | 充电时间：10个小时；使用时间10小时以上。 |  |
| 重量 | 3公斤 |  |
| 尺寸 | 250×150×300mm3 |  |
| 工作温度 | －40℃～＋80℃ |  |

# 产品图片