目  录

- 概述-----------------------------------------------------------------------------(1)

- 工作原理-----------------------------------------------------------------------(1)

- 技术特性-----------------------------------------------------------------------(2)

- 尺寸、重量--------------------------------------------------------------------(3)

- 面板布置说明-----------------------------------------------------------------(3)

- 使用、操作--------------------------------------------------------------------(4)

- 注意事项-----------------------------------------------------------------------(6)

- 故障分析与排除--------------------------------------------------------------(6)

- 运输、贮存--------------------------------------------------------------------(7)

- 开箱及检查--------------------------------------------------------------------(7)

- 装箱清单-----------------------------------------------------------------------(8)

- 其它-----------------------------------------------------------------------------(8)

特别提示：本公司警告用户，本仪器有高压输出，使用不当可能危及人身安全。

在使用本仪器之前，务必先仔细阅读本使用说明书！

一.概述

  - 产品简介

绝缘油作为电力系统高压设备的绝缘介质，被大量用于变压器、互感器、套管、开关等

设备中，其绝缘强度的好坏将直接影响电力系统的安全运行，因此必须定期对其介电强度进行测试。HCJYY-1绝缘油介电强度自动测试仪是检验绝缘油强度的专用设备，其测试方法和测试过程完全符合GB507-86《绝缘油介电强度测定法》之规定。

测试仪以单片机为核心，特殊的屏蔽技术和结构以及全面的仪器自动保护功能等措施使

得仪器安全可靠，抗干扰能力强，完全克服了现行油试验设备易受干扰等缺陷，并大大提高了工作效率。经广大用户现场使用表明，HCJYY-1绝缘油介电强度自动测试仪具有功能齐全、操作简单、测量准确、安全可靠等特点，是油介质强度测试的理想设备。同时该测试仪还可兼作小容量的试验变压器，用于交流耐压试验。

  - 工作环境

温度：0~40℃

湿度：≤90%RH

- 工作原理

测试仪的原理框图如图1所示：

图1

本产品主要由电压控制调节单元、电压检测回路、高压输出回路和单片机等几部分构成。

其中高压输出回路由升压变压器T2和T4反向串接而成，从而可输出（80KV/4KVA）交流信号；电压控制调节单元由电压输出继电器Ｊ、调压器T1、调压器升降压控制电机Ｄ以及电压控制单元几部分构成，Ｊ闭合后通过电压控制单元来控制调压电机的转动方向而实现调压器输出的升降控制，从而实现高压输出的自动调节。为了试验安全，电压控制单元保证在调压器处于零位时才能闭合Ｊ。电压检测回路由电压信号传感器T4、信号处理单元和A/D构成，完成试验电压的在线检测；油击穿回路主要由变压器T5、整流桥和突变量检测回路构成，用于油击穿瞬间的记录。单片机系统主要用于数字处理、试验过程控制、结果显示和打印。

其主要工作过程是在油击穿瞬间通过试品的电流I发生突变，从而在油击穿检测回路中形

成一个脉冲信号，单片机系统立即记录该时刻的试验电压值（即介电强度值），并切断继电器Ｊ和控制调压器回零，同时显示、打印试验结果。

- 技术特性

  - 技术指标

1.1工作电压：AC220V±10%    50Hz±1%

1.2输出电压：AC0~80KV / 4KVA

1.3升压速度：2~3KV / S

1.4准确度：±(1%×读数+2个字)

1.5参数预置：

试验次数：1~9次

搅拌时间：0~99秒

静置时间：0~639秒

  - 技术特点

2.1功能齐全

2.1.1操作简单，通过拨码盘将参数预置后，按运行键即可自动测试，并在运行过程中可

随时更改测试次数和搅拌静置时间。

2.1.2绝缘油自动搅拌，避免了由于人工搅拌而引入气泡所带来的测量误差。

2.1.3调压系统采用变速调压，升压慢、回零快。

2.1.4测试方式多样化，油样击穿后有规律音响号提示，并可打印测试结果。

2.1.5可兼做小容量的交流高压发生器使用（80KV，4KVA）。

2.2安全可靠

试验过程中高压输出窗的有机玻璃罩不闭合则仪器不能上电，从而增强了安全性，同时

由于屏蔽技术及特殊结构和自动保护电路的设计，使仪器工作安全可靠。

2.3测试精度高

2.4操作简单

全自动测试功能的设计，使得测试操作极为简单，现场工作人员很容易掌握使用。

- 尺寸、重量

  - 体积：400×305×300mm3

  - 重量：36kg

- 面板布置说明

面板示意图如图2所示：

- 参数预置拨码开关

用于设置试验次数、搅拌时间和静置时间。

- 功能按键

“运行”键：按此键，测试仪严格按照拨码开关设置的参数循序运行。搅拌、静止时间总

和小于20秒时，搅拌时间按设定值运行，静止时间则按（20秒－搅拌时间）运行。

“降压／保持”键：此键在运行时起作用。按住此键为降压过程，放开此键后则保持输出

电压不变，再按运行键，则恢复升压过程。作为交流高压发生器时，该键和“运行”键配合使用，可以送出一个用户需要的稳定电压信号。

“重显”键：按此键，依次显示油样的每次测试结果和均值，如无测试数据，则显示“OIJJ”。

打印键：试验完毕后按此键，可打印出每次油样的介电强度及均值，但不打印搅拌、静置

时间。

复位键：按此键，测定器回到初态。当调压器不在零位时，测试仪先跳闸，并控制调压器

自动回零。

“讯响”开关：用于提示讯响信号的开和关。油样击穿时，发出20秒的有规律的讯响信

号。短响一声代表一次，长响一声代表５次。不间断20秒响声为实验完毕并显示均值。

- 动作指示信号

“合闸”灯：表示高压输出回路接通，有高压输出。

“升压”灯：表示正在升压。

“降压”灯：表示正在降压。

“搅拌”灯：表示正在搅拌油样。

“静置”灯：表示油样处于静置状态。

- 指示窗口

次数窗口：

阿拉伯数字表示次数。英文字母Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｙ表示1~9次试验结果平均值。

电压／时间显示窗口：

“Ｔ”指示灯亮时，窗口显示时间，与信号指示灯中的“搅拌”“静置”灯分别对应搅拌时间和静置时间。“KV”指示灯亮时，窗口显示为介电强度值，与“次数”窗口对应，分别为每次或平均介电强度值。

六.操作步骤

1.绝缘油介电强度试验

1.1取样（可在事先完成）

在取油样时，必须保证所有接触油样的器物（如试油瓶、漏斗、阀门、油管、油瓶、油杯等）均保持清晰干燥，所取油样必须足够试验需要。油样应置于室内几小时使之接近室温。

1.2清洗油杯

试验前必须清洗油杯（包括电极和磁振子）。油杯应用被试油进行清洗2~3次，并用洁净而不带毛的细布将油杯、磁振子及电极擦干净，条件许可时应将油杯烘干。

1.3调整电极间距（用油杯所附带的油规，国标为2.5mm），将磁振子放入油杯中并注入油样。油样注入前应将装油样的容器颠倒几次，使油均匀混合，再将被试油沿杯壁或干净的玻璃棒徐徐注入油杯，并使油样高于电极5mm以上，并静置10~15分钟使油杯中气泡溢出。

1.4将油杯置于高压电极间，盖上高压罩。

1.5预置拨码盘：

按照测试要求的测试次数、搅拌和静置时间，将码盘拨到相应的数位上。

1.6合上电源，显示器显示“OCPU”，表示调压器在零位。若显示“OIJJ”表示调压器不在零位，此时调压器自动回零，同时降压指示灯亮，回到零位后再显示“OCPU”。

1.7按运行键，测定器将严格按一定的程序进行测量：

对油样进行搅拌和静置（搅拌和静置的时间总和不小于20秒，因调压器在最高位置回到零位需20秒时间）。

开始合闸升压，升压指示灯亮，显示器显示测试次数和测试电压值。当油样击穿后测试仪自动跳闸并记录击穿时瞬间电压值，该值即是油样的介电强度。

打印机自动打印输出结果，显示器显示测定的次数和介电强度。打印结果后蜂鸣器发出响声，同时调压器自动回零，准备下一轮测试。按照预置的测试次数，逐次进行上述升压、击穿、打印和显示。

测试完毕预置的次数后，蜂鸣器不间断的发出响声，时间约20秒钟，表示测试完毕，此时显示器显示多次测试的平均值，同时打印机自动打印出平均值。

需要重复显示和打印时，则按重显键，显示器逐次显示油样的测试次数、介电强度和平均值；若按打印键，打印机将重复打印输出上述测试结果。

注：（１）测试完后，在不断电的情况下按任意键，前面测试的数据不会丢失，但再次测试运行的数据会冲掉前一次的数据。

（２）如测试中欲终止或改变测试参数，可按下“复位”键直至显示“OCPU”即可。

2.置换运行和加次运行

2.1置换运行：按重显键至显示欲被取代的那次测试数值，再按运行键，测定器只进行该次替换测试，其余次数的数值不变，均值为最后保持数值的平均值。

2.2加次运行：按重显键显示平均值，再按运行键，若前面测试次数小于９次，该次测试数据将加在前面数据之后，均值为加次测试后的平均值。

3.交流高压绝缘试验

3.1打开高压罩，用引线将电压引到被试品上，引线与箱体要有足够的绝缘距离。

3.2若被试品一端接地，将两电极上任意极电压加到被试品上即可（最高输出电压40KV）。对不接地试品，可将电极电压分别加在被试品两端（最高输出电压80KV），此时被试品与地的绝缘必须大于试验电压的一半。

3.3找一有一定重量的物体压住安全开关，使之处于闭合状态。

3.4合上电源，按运行键，当电压升到所需数值时，按保持键，保持零试验电压值，降压时按住降压键即可。

3.5记录数据并按复位键结束试验（单电极引出时读数应除２），试验保护电流约为5mA。

七.注意事项

- 为确保人身安全，箱体务必良好接地。

- 通电前务必盖上高压罩，通电后不要动高压罩，以防意外。

- 仪器工作不正常时，按常见故障处理方法进行处理。保险丝的更换必须使用同原型号

一致的保险丝。

- 仪器损坏后，请立即停止使用并通知本公司，切勿自行开箱修理。

八.故障分析与排除

| 现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 无电源 | - 无交流220V - 保险丝熔断 - 行程开关未压紧 | 检查电源 更换同型号保险丝 把行程开关压紧 |
| 无显示或显示笔划不全 | - 主板与显示板连线接触不良或主板与底板插座接触不良 - 显示板8421损坏 - 75451或75491损坏 - 8031损坏 | - 检查电缆插件有无松动现象 - 更换IC1芯片 - 更换75451或75491,每次更换一片,检查显示情况是否正常 - 更换IC8芯片 |
| 运行参数与记录结果不一致 | 8243损坏 | 更换IC2芯片 |
| 打印不正常 | - 打印机连接电缆接触不良 - 驱动芯片74LS273损坏 - 8031损坏 | - 检查电缆有无松动现象 - 更换IC9芯片 - 更换IC8芯片 |
| 不升压 | - 控制芯片4N28(4N25)损坏 - 8031损坏 | - 更换IC11芯片 - 更换IC8芯片 |
| 不降压 | - 控制芯片4N28(4N25)损坏 - 8031损坏 | - 更换IC12芯片 - 更换IC8芯片 |
| 搅拌电机不转 | 无搅拌电压 | 更换IC13芯片 |
| 搅拌电机不正常但不搅拌 | 电机速度过快 | 调节电位器W2 |
| 升压过程中打印机自打印 | 油杯外铜接线柱和高压变压器接触不良 | 把接线柱和变压器擦干净 |

注：芯片对应的位置如图3、图4所示。

如上述方法处理后仍不能解决问题，请及时通知本公司，切勿自行修理。

九.运输、贮存

由于测试仪较重，在外出试验运输过程中必须加以包装，并在四周用泡沫加固，以防止因运输颠簸而损坏仪器。

仪器应在通风、干燥的环境下贮存。

十.开箱及检查

用户收到设备后，请按附件及配件明细检查所需备件和资料是否齐全。再接通电源按6.1.1~6.1.8进行试验。

十一.装箱清单

试验油杯                                                  １个

搅拌磁振子                                                １个

220V电源线                                               １根

使用说明书                                                １份

产品合格证                                                １份

装箱清单                                                  １份

出厂试验记录                                              １份

十二.其它

1.本公司对售出产品的保修期为一年(保修期自用户购买仪器之日起计算)，三年内负责维修。保修期内免费维修，维修期内只收取成本费。用户要求维修请与本公司售后服务部联系，售后服务专线电话为：

027-82757088或 82757056 (传真)

2.保修期内如出现下列情况之一时，维修应收成本费。

- 用户使用或搬运过程中因摔落而造成的故障或损坏；

- 用户自行委托其它单位维修而引起的故障或损坏；

- 因电压不正常导致设备故障或损坏；

- 如出现不可抗力(如火灾、水灾、天灾等)而引起的故障或损坏；

- 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏；

- 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

3.请将本公司的仪器保修登记卡填写好迅速寄回本公司销售部，以便维修时备查。