ZC-7型绝缘电阻表

- 产品型号、名称及外形尺寸

仪表为ZC-7型绝缘电阻表

外形尺寸：170×110×125㎜

重量：3㎏

- 用途和适用范围

ZC-7型绝缘电阻表适用于测量各种变压器、电机、电缆、电气设备及绝缘材料的绝缘电阻。

- 主要规格和技术参数

  - 主要规格

| 规格 额定电压 | 测量上限（MΩ） | 有效测量范围的准确度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100V | 200 | 0.5-20 | ⑤ ⑩ |  |
|  | 100 | 0.5-20 |  |  |
|  | 20 | 0.1-10 |  |  |
| 250V | 500 | 1-50 | ⑤ ⑩ |  |
|  | 250 | 0.5-20 |  |  |
| 500V | 1000 | 2-100 | ⑤ ⑩ | 起始为1 MΩ |
|  | 1000 | 2-100 |  |  |
|  | 500 | 1-50 |  |  |
| 1000V | 2000 | 5-200 | ⑤ ⑩ | 起始为2 MΩ |
|  | 2000 | 5-200 |  |  |
|  | 1000 | 2-100 |  |  |
| 2500V | 5000 | 10-500 | ⑤ ⑩ | 起始为5 MΩ |
|  | 5000 | 10-500 |  |  |
|  | 2500 | 5-200 |  |  |

0和∞刻度不大于标尺全长的1%

  - 技术参数

- ZC-7型绝缘电阻表的各项性能符合GB7676-87《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》的技术要求及ZBN21012《绝缘电阻表》技术要求。

- 仪表的基准值为指示值。

- 仪表的基本误差以基准值的百分数表示，基本误差的极限值不大于相应准确度的等级值。0及∞刻度以标尺长度的百分数表示，其极限不大于标尺全长的1%。

- 仪表端钮开路电压与额定电压之差不大于额定电压的10%。

- 仪表端钮开路电压的峰值与有效值之比不大于1.4。

- 仪表测量端钮接入中值电阻时其中值电压与额定电压之差不大于额定值的10%。

- 仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于30 MΩ。

- 仪表线路与外壳间的绝缘强度见下表。

| 额定电压 | 试验电压有效值KV |
| --- | --- |
| ≤500V | 1 |
| 1000V | 1.5 |
| 2500V | 3.5 |

- 仪表发电机摇把额定转速每分钟120转。

- 仪表自工作位置向任一方向倾斜5°时，其指示变化不大于基本误差的一半。

- 仪表工作环境温度-20℃～+50℃。

- 仪表周围环境温度对标准温度（23℃）每变化10℃，由此引起指示值变化不大于基本误差。

- 仪表在强度为0.4KA/m外磁场影响，由此引起指示值的变化不大于基准值的1.5%。

- 仪表的可靠性符合ZBY320仪器仪表的可靠性验证试验及测定试验（指数分布）导则。

- 仪表的运输贮存符合ZBY002《仪器仪表运输贮存基本环境条件及试验方法》。

- 主要结构和工作原理

  - 主要结构：

仪表由手摇交流发电机及整流系统，磁电系流比计所组成，全部机件装于密封的外壳内。

  - 工作原理：

由直流发电机发出电压一部分接到测量机构的电压线圈，使可动部分产生反作用力矩，另一部分由端钮通过被测物接到测量机构的电流线圈，使可动部分产生转动力矩，此转角的大小与被测物绝缘电阻大小成反比。当转动力矩与反作用力矩相等时，可动部分的转动达到平衡同时带动指针，指出被测物的绝缘电阻值。

电气原理图                    电气原理图

V整流元件              C倍压电容器

2交流发电机             O电流线圈

Q1补偿线圈             Q2电压线圈

R电流回路限流电阻      R1电压回路限流电阻

L线路端钮              G保护端钮

E接地端钮

- 使用与维修

    - 使用时将仪表置于水平位置，将被测物接于E及L二端钮间，以每分钟大于120转的速度摇转仪表发电机摇把，此时仪表指针指示值即为被测物的绝缘电阻值。

    - 测量被测物对地的绝缘电阻时，将E端钮接于良好的地线L端钮接被测物，测量二线间绝缘时，将L与E端钮各接一线。

    - 为了防止被测物表面漏泄电阻的影响，仪表设有保护环端钮G，使用时被测物的中间层接于G端。

    - 使用本仪表测量绝缘时，被测物必须与其它电源断开，测量完毕应将被测物充分放电。

    - 仪表发电机摇把为额定转速时，其端钮间不允许突然短路，以免损坏仪表。

    - 仪表使用时须小心轻放，避免剧烈震动，以防轴尖宝石轴承受损而影响指示。

    - 仪表保存于周围空气温度自0～+40℃相对湿度不超过85%的地方，且在空气中不含有腐蚀性气体。

- 质量保证

在用户遵守使用储运规定条件下，以制造厂发货之日起12个月内，产品因制造质量不良而不能正常工作时，制造厂无偿为用户修理或更换产品。